## 数据通讯协议
筛查仪：客户端，服务端程序按照协议自行编写即可
数据传输协议（低---高）：
同步头 | 身份证号 | 设备类型 | 左右眼 | 日期 | 时间 | 数据类型 | 数据长度 | 数据 | 校验码
Head | CardID | DeviceType | EeyType | Date | Time | DataType | DataLength | Data | CheckCode
1字节 | 18字节 | 1字节 | 1字节 | 8字节 | 6字节 | 1字节 | 3字节 | n字节0<=n<=15M | 2字节
0<=n<256
协议头 39字节（固定） | [7 empty] | 协议正文
说明：
1、 | 同步头字节: | 常数0xFE，用于帧头检索。
2、 | 身份证号： | 18位数据，默认为999999999999999999 |  |  | 无需解析
3、 | 设备类型： | 0x02：筛选仪（ScreeningInstrument） |  |  | 无需解析
4、 | 左右眼： | 0x01：右眼（OD）
0x02：左眼（OS）
5、 | 日期： | 年 | 月 | 日 | 日期代表本条检查数据的对应检查日期，字符串形式， 20150728
6、 | 时间： | 时 | 分 | 秒 | 时间代表本条检查数据的对应检查时间，字符串形式， 152510
7、 | 数据类型： | 0x01：数字
|  | 0x02：图像 | 图像只有一幅，图像类型时，左右眼标识忽略
8、 | 数据长度： | 代表Data的数据长度（单位：字节） 最大16777216个字节（15M）
9、 | 数据： | 检查设备的结果数据（见下面具体的数据格式定义）
10、 | 校验码： | 所有数据做检验生成CRC16校验码
11、 | 服务器与客户端短链接更合适，客户端有数据发送就请求连接服务器，服务器无应答的话证明繁忙无法处理会断开连接，客户端隔一段时间重新请求连接。
12、 | 客户端发送完数据服务器就断开与客户端的通信，可以解决服务器的负载压力。
13、 | 客户端接入后，服务端可以处理请求，那么发送传输数据指令：0x01，客户端回应:0x01，服务器确认：0xEE
14、 | 服务端接收数据成功，发送0xEE(不需要重发)
15、 | 服务端接收数据失败，发送0xFF，客户端会重新发送一次数据，之后不在重发
16、 | 服务端发送指令包，超时进行重发，超过三次主动断开连接，判断为连接异常,断开连接，清理Socket连接池
17、 | 数据传输模式,服务端响应超时为10秒
说明： | Data数据中为了float类型传输方便(正负号和小数），将float和int同意转换成字符串形式传输 | [6 empty] | 例如：35.68 传输格式为“35.68” 对应byte为0x33 0x35 0x2E 0x36 0x38
例如：-7.12 传输格式为“-7.12” 对应byte为0x2D 0x37 0x2E 0x31 0x32
连接模式：客户端与服务端一直建立数据传输通道，但没有数据传输
数据传输模式：客户端传输数据给服务端那个阶段
筛选仪（ScreeningInstrument）的Data定义格式： |  |  |  | SE1:CYL- | SE2:CYL+
数据简称： | Pupil | SE1 | DS1 | DC1 | Axis1 | SE2 | DS2 | DC2 | Axis2 | PD | mmHg | GazeH | GazeV
数据名称： | 瞳孔大小 | 等效球面度 | 球面度 | 柱面度 | 柱面轴位角 | 等效球面度 | 球面度 | 柱面度 | 柱面轴位角 | 瞳距 | 眼压 | 水平固视 | 垂直固视
数据类型： | float | float | float | float | int | float | float | float | int | int | float | int | int
数据范围： | 4.0-9.0 | -7.50~+7.50 | -7.50~+7.50 | -3.00~+3.00 | 000--180 | -7.50~+7.50 | -7.50~+7.50 | -3.00~+3.00 | 000--180 | 35-80 | 00.0--99.0 | -99~+99 | -99~+99
占用空间： | 3字节 | 5字节 | 5字节 | 5字节 | 3字节 | 5字节 | 5字节 | 5字节 | 3字节 | 2字节 | 4字节 | 3字节 | 3字节
数据单位： | mm | D | D | D | ° | D | D | D | ° | mm | mmHg | ° | °
|  |  | 屈光度 | 散光度 |  |  | 屈光度 | 散光度
各数据具体数值如果超出对应范围，视为无效数据 |  | 近视 |  |  |  | 远视
<0
| GAZEH |  | =0
>0
<0
| GAZEV |  | =0
>0
对接协议文档描述的均为检查的结果（数据和图片），不进行患者和数据的一一对应，对应关系请根据自身项目实际情况进行开发
（索维的方案：将数据传输到中间介质，手机或者平板，通过中间介质实现患者与数据的对应后再进行上传）
1、wifi设置。在SSID Name中输入能够上网的wifi名称，Passpharse输入这个wifi的密码。
2、TCP/IP设置。点击图中的TCP/IP按钮，进入服务器地址设置页面，输入IP和端口，格式举例： | 192.168.0.2::8088
点击OK返回上图界面。再点击上图中的OK按钮，筛选仪机器会重启。
3、机器重启之后，确认右上角wifi图标是否连接，连接成功即可筛查。

## Sheet1
-2,999999999999999999,2,2,20190307,213400,1,51,5.2,-4.50,-3.75,-1.50,164,-4.50,-5.25,+1.50,074,69,00.0,+04,+05,用户ID,图形文件ID
5.2,-4.50,-3.75,-1.50,164,-4.50,-5.25,+1.50,074,69,00.0,+04,+05
| Pupil | SE1 | DS1 | DC1 | Axis1 | SE2 | DS2 | DC2 | Axis2
| 瞳孔大小 | 等效球面度 | 球面度 | 柱面度 | 柱面轴位角 | 等效球面度 | 球面度 | 柱面度 | 柱面轴位角 | 瞳距
| 5.2 | -4.5 | -3.75 | -1.5 | 164 | -4.5 | -5.25 | 1.5 | 74
|  | cyl- |  |  |  | cyl+
|  | 负向 | 负向 | 负向 | 负向 | 正向 | 正向 | 正向 | 正向
|  | 联合光度 | 屈光度 | 散光度 | 轴位
球面度+柱面度/2